| 修订历史 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 变更编号 | 修订内容 | 修订日期 | 生效日期 | 修订人 |
| A/0 | / | 新建文件。 | 2026.08.06 | 2026.08.06 | 顾怡 |

- 目的

- 制定美联定制按压式压力泵组装过程检验项目、接受标准、检验方法和抽样规则，通过检验控制产品质量，确保其符合产品的质量要求。

- 适用范围

- 本规程适用于美联定制按压式压力泵组装的过程检验。

- 术语及定义

无。

- 职责

  - QA负责编制和维护本文件；

  - PQC负责按照本文件的要求进行检验。

- 程序

  - 检验内容

| - 序号 | - 检验项目 |  |  | - 接受标准 | - 检验方法 | - 检验器具及设备 | - 抽样方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清洗/精洗 | 外观 |  | 弹簧、杠杆、活塞环清洗干燥后表面及内部应无液珠；表面应清洁，无黑点、无异物等。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  | 清洁 | 外观 |  | 压力表清洁后表面应清洁，无黑点、无浮尘、无异物等。 | 用清洁、无尘布，蘸取75%酒精擦拭产品表面。正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  | 组装I | 外观 |  | 硅化后杠杆架表面应无多余硅油。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  |  | 组装杠杆架后组件表面应清洁、无黑点、异物，无划伤、无注塑缺陷。 |  |  |  |
|  | 硅化I | 外观 |  | 硅化后螺杆表面应无成滴的硅油汇聚。 |  |  |  |
|  | - 组装II | 外观 |  | 组装螺杆后组件表面应清洁、无黑点、异物，无划伤、无注塑缺陷；表面无成滴的硅油。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 无跳压 |  | 30atm的压力泵压力打至30atm应无跳压现象； 40atm的压力泵则压力打至40 atm无跳压现象。 | 将推杆装到检测专用的泵筒（吸入10 mL和15 mL水）上，将压力打至30 atm应无跳压现象；40atm的压力泵则将推杆装到检测专用的泵筒（吸入10 mL和15 mL水），压力打至40 atm无跳压现象。 注：20mL的产品吸入10ml；30mL的产品吸入15mL水。 | 检测专用泵筒 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=1.0 |
|  | - 光固 | 光固旋转接头 | 外观 | 延长管和旋转接头：光固位置应整洁均匀圆滑美观；胶水未污染其它地方。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 牢固度 | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 光固压力表 | 外观 | 外套与压力表：光固位置应整洁均匀圆滑美观；胶水未污染其它地方。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 牢固度 | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  |  | 扭力值 | 压力表固化后扭力值≥5N·m。 | 使用5N·m扭力扳手对连接处进行测试，无松动情况判定合格。 | 扭力扳手 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 光固延长管 | 外观 | 延长管与外套：光固位置应整洁均匀圆滑美观；胶水未污染其它地方。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 牢固度 | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  | 硅化Ⅱ、Ⅲ | 硅化活塞环 | 外观 | 硅化后活塞环表面无成滴的硅油汇聚。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  | 组装Ⅲ | 装配活塞 | 外观 | - 表面清洁、无黑点、异物，无划伤、无注塑缺陷； - 放置活塞时应注意活塞是否放正，避免压偏侧倒，活塞应卡紧。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 装配活塞环 | 外观 | 活塞环表面应干净无异物，边缘无缺损。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 配合 | 活塞环套进活塞的槽中，套上后活塞环应轻松适度。 | 目测、手感 | / | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 装配检测 | 外观 | 压力泵整体外观应无黑点、杂质、花纹、划痕等外观缺陷； 压力泵内腔无异物、毛丝等活动异物； 压力泵外套应有足够的透明度，能清晰地看到基准线；压力泵的第一条刻度线（泵体排空时）应与活塞重合。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 配合 | - 推杆组件推入外套，后盖与外套的卡槽扣到位，旋转后盖使得后盖与外套的缺口完全一致，不能偏掉； - 旋转螺杆检查扭力不应偏大，按下按钮推拉螺杆看应无干涉及推拉力偏大。 | 目测、手感 | / | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  | - 检测 | 外观 |  | 对气密性检测合格的产品进行外观检查应无黑点、杂质、花纹、划痕、缺损、裂纹等外观缺陷；不应有多余胶水外露； | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。对气密性合格的产品进行观察。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 无卡阻 |  | 将粘接完成12小时后按压按钮应无卡死现象，左右侧向分别按压一次按钮，应无卡阻，来回抽拉推杆应顺畅无卡阻。 | 手感 | / | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 牢固度 |  | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 气密性 |  | 负压检测：抽负压-80±5kpa，不应有泄漏。 | 将粘接完成12小时后的压力泵接上气密性检测工装，抽负压-80±5kpa，观察有无泄漏。 | 气密性检测工装 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  |  |  | 高压检测：将低压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通过旋转接头接上30atm或40atm气源，打开气源，观察压力表应能匀速上升到指定压力，到达最大压力后10s内压力表指针应无跳压、降压的现象，撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。 | 将负压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，进行检测。 | 气密性检测工装 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  |  |  | 低压检测：将负压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通过旋转接头接上8atm气源，打开气源，观察压力表指针，应可以匀速指示到测试压力值，不应有升压缓慢或直接从低压跳到8atm现象；撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。 | 将高压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，进行检测。 | 气密性检测工装 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
| 备注： - 设备初次开机、模具更换、参数调整、模具维修等均需要按照抽样规则进行首件检验； - 首检如果发现不合格，及时向部门主管反映问题，待问题得到纠正，生产稳定后，重新进行首检，检验全部合格后，才可转入正常生产； - 如果样本量等于或超过批量，则进行100%检验； - 过程巡检应每班记录两次，上午和下午各一次，巡检过程中若发现产品不合格，应及时向部门主管反映不合格问题，并对之前生产的产品进行隔离，问题纠正之后，进行双倍检验，确认无异之后，转入正常抽样。然后对之前生产的产品组织不合格评审，根据评审结果对该批次产品进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 判定规则

检验中，每一个检验项目均应合格。若出现不合格，则进行不合格品评审并按照不合格评审结果处理；尺寸首检不合格，待调整后生产稳定需再次进行首检，直到首检合格后方可进入正常生产，首检不合格的产品按照不合格品处理。

- 相关文件

| 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| NA | NA |

- 相关记录

| 记录编号 | 记录名称 |
| --- | --- |
| RE-PQC-IDML-001-01 | 美联定制按压式压力泵组装过程检验记录 |

- 附件

无。