生产记录汇总表

| 产品信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 按压式球囊扩充压力泵 |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  | 生产数量 |  |  |  |  |
| 生产指令 |  |  |  |  | 生产订单号 |  |  |  |  |
| 图号 |  |  |  |  | 生产周期 |  |  |  |  |
| 生产零配件批号信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料编码 | 物料名称 |  | 物料批号 |  | 物料编码 | 物料名称 |  | 物料批号 |  |
| A003.017.02.002.1001 | 杠杆架 |  |  |  | A004.002.04.1008 | 延长管（尼龙编织管） |  |  |  |
| A003.017.02.002.2001 | 螺杆 |  |  |  | A006.001.1001 | 旋转接头 |  |  |  |
| A003.017.02.002.4001 | 后盖 |  |  |  | A006.011.2003 | 三通旋塞-Ⅰ（高压旋塞阀OFF） |  |  |  |
| A003.017.02.002.5001 | 外套 |  |  |  | / | KC-6稀释剂/二甲硅油 |  |  |  |
| A003.017.02.002.7001 | 按钮 |  |  |  | / | 9180稀释剂/二甲硅油 |  |  |  |
| A003.017.02.002.8001 | 活塞 |  |  |  | / | 环氧树脂/固化剂/增韧剂 |  |  |  |
| A003.017.02.002.9001 | 螺纹块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配件进货批号信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物料编码 | 物料名称 |  | 物料批号 |  | 物料编码 | 物料名称 |  | 物料批号 |  |
| A001.02.048.102 | 杠杆 |  |  |  | A006.046.1001 | 面纸（2FS）（空白） |  |  |  |
| A001.02.033.106 | □30atm压力表 |  |  |  | A002.09.001.113017 | 小标签（内贸INT） |  |  |  |
| A001.02.033.107 | □40atm压力表 |  |  |  | A002.02.001.113008 | 中盒（内贸INT） |  |  |  |
| A001.02.034.202 | 弹簧 |  |  |  | A001.03.009.6002 | 珍珠棉 |  |  |  |
| A001.02.019.301 | 活塞环（胶塞环） |  |  |  | A002.01.001.113009 | 外箱（内贸INT） |  |  |  |
| A001.03.003.1004 | 光固胶 |  |  |  | A002.10.001.113008 | 说明书（内贸INT） |  |  |  |
| A002.07.003.000025 | 顶头袋 |  |  |  | A002.11.001.000010 | 合格证（内贸INT） |  |  |  |
| A002.06.003.110001 | 吸塑盒 |  |  |  | A002.11.001.000008 | 灭菌指示卡 |  |  |  |
| 装配及包装信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序名称 |  | 操作人员 |  | 装配日期 | 工序名称 |  | 操作人员 |  | 装配日期 |
| 粗洗 |  |  |  |  | 硅化Ⅱ |  |  |  |  |
| 精洗 |  |  |  |  | 硅化Ⅲ |  |  |  |  |
| 清洗 |  |  |  |  | 组装Ⅲ |  |  |  |  |
| 清洁 |  |  |  |  | 检测 |  |  |  |  |
| 组装Ⅰ |  |  |  |  | 单包装 |  |  |  |  |
| 硅化Ⅰ |  |  |  |  | 中包装 |  |  |  |  |
| 组装Ⅱ |  |  |  |  | 大包装 |  |  |  |  |
| 光固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人/日期 |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |
| 过程放行信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ 完成所有工艺文件规定的流程，生产记录完整齐全。 □ 过程检验记录完整齐全，结果符合要求。 □ 复核订单/计划/产品、包装图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程放行人/放行日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 ：记录表单内容应填写齐全，不得留有空格，如无内容要用“/”划掉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 粗洗工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  | PP-IDI-1-04（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 - 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗洗生产操作及自检记录 | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声波清洗机：B09393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 日期 |  | 物料编码 |  |  |  | 物料名称 |  | 批号 |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  | 生产 数量/pcs | 自检合格 数量/pcs |  | 不合格 数量/pcs |  | 操作人 |  | 复核人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |  |  |  | 实际 | 参考值 | 实际 | 参考值 |  |  |  | 实际 |  | 参考值 | 实际 | 参考值 |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.034.202 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 纯化水 |  | 20-30% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.048.102 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 纯化水 |  | 20-30% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.034.202 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 纯化水 |  | 20-30% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.048.102 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 纯化水 |  | 20-30% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.034.202 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 纯化水 |  | 20-30% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.048.102 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 纯化水 |  | 20-30% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产自检 |  |  |  |  |  | 合格标准：产品表面无油污、杂质或异物。 检验方法：目测，洁净无尘布擦拭配件表面，应合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杠杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | 物料 |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精洗工序生产记录 ☑关键/特殊工序 □非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  | PP-IDI-1-05（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 - 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精洗生产操作及自检记录 | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声波清洗机：B09031 超声波清洗机：B09353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 日期 |  | 物料编码 |  |  |  | 物料名称 |  | 批号 |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  | 生产 数量/pcs | 自检合格 数量/pcs |  | 不合格 数量/pcs |  | 操作人 |  | 复核人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |  |  |  | 实际 | 参考值 | 实际 | 参考值 |  |  |  |  | 实际 | 参考值 | 实际 | 参考值 |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.034.202 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.048.102 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.034.202 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.048.102 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.034.202 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.048.102 |  |  |  | 杠杆 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产自检 |  |  |  |  |  | 合格标准：产品表面无油污、杂质或异物。 检验方法：目测，洁净无尘布擦拭配件表面，应合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 弹簧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杠杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | 物料 |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗工序生产记录 ☑关键/特殊工序 □非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-06（A / 1） |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洗生产操作及自检记录 | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声波清洗机：B09031 超声波清洗机：B09353 箱型干燥机：B04091 箱型干燥机：B04041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 日期 | 物料编码 |  | 物料名称 |  |  |  | 批号 |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  | 生产 数量/pcs |  | 自检合格 数量/pcs |  | 不合格 数量/pcs |  | 操作人 |  | 复核人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |  |  |  | 实际 |  |  | 参考值 | 实际 | 参考值 |  |  |  | 实际 |  | 参考值 | 实际 | 参考值 |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A001.02.019.301 |  | 胶塞环 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.1001 |  | 杠杆架 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.2001 |  | 螺杆 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.4001 |  | 后盖 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.5001 |  | 外套 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.7001 |  | 按钮 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.8001 |  | 活塞 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗温度 |  | 清洗时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A003.017.02.002.9001 |  | 螺纹块 |  |  |  |  |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗介质 |  | 清洗功率 |  |  |  |  |  | 清洗时间 |  | 清洗次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 注射用水 |  | 100% |  |  |  |  |  | 室温 |  | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烘干温度℃ |  |  |  |  |  |  |  | 烘干时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60±4 |  |  |  |  |  |  |  | 3h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产自检 |  |  | 合格标准：产品表面及内部没有液珠。 检验方法：正常视力或矫正视力在光线充足情况下距离产品30-40cm处观察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |
|  | 物料 |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 清洁工序生产记录 ☑关键/特殊工序 □非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-07（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清洁生产操作及自检记录 |  | 操作日期 | 物料编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 物料名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  | 自检合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □30atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □40atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □30atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □40atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □30atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □40atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □30atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □40atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □30atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A001.02.033.107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □40atm压力表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产自检 |  |  |  |  |  |  | 合格标准：用清洁、不掉绒的无尘布，以75%酒精湿润，擦拭产品表面无浮尘。 检验方法：正常视力或矫正视力在光线充足情况下距离产品30-40cm处观察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 |  | 项目 | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料 | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁卫生 | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装Ⅰ工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-08（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装Ⅰ生产操作及自检记录 |  | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A003.017.02.002.1001; 杠杆架; A001.02.048.102; 杠杆. A003.017.02.002.9001; 螺纹块; A001.02.034.202; 弹簧. |
|  |  | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 杠杆架自动装配机：B09340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硅化Ⅰ工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-09（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硅化Ⅰ生产操作及自检记录 |  | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A003.017.02.002.2001; 螺杆; /; KC-6稀释剂/二甲硅油. |
|  |  | 操作日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |
|  |  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装Ⅱ工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-10（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装Ⅱ生产操作及自检记录 | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A003.017.02.002.7001; 按钮; A003.017.02.002.4001; 后盖. A003.017.02.002.2001; 螺杆. |
|  | 操作日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格标准：利用检测专用的外套组件升压至订单所需规格（20atm、30atm、40atm）对应压力无跳压现象。 检验方法：将螺杆组件装到检测专用的外套组件（吸入10mL水）上，将压力打至订单所需规格对应压力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |
|  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光固工序生产记录 ☑关键/特殊工序 □非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-11（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光固生产操作及自检记录 | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A003.017.02.002.5001; 外套; A001.02.033.106; □30atm压力表. A004.002.04.1008; 延长管 （尼龙编织管）; A001.02.033.107; □40atm压力表. A006.001.1001; 旋转接头; A001.03.003.1004; 光固胶. |
|  | 操作日期 |  |  | 光固机设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  | 紫外灯数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 能量范围mJ/cm2 |  |  |  |  |  |  |  | 传送带速度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  | 自检合格数量/pcs |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  | 复核人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数 |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  | 参数 |  | 实际 |  |  |  |  | 参数 |  |  |  |  |  | 实际 |  |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □A05075 A05059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800-1000 |  |  |  |  |  |  | - 10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □A05075 A05059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800-1000 |  |  |  |  |  |  | - 10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □A05075 A05059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800-1000 |  |  |  |  |  |  | - 10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □A05075 A05059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 800-1000 |  |  |  |  |  |  | - 10-30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产自检 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格标准：粘结牢固度＞15N。 检验方法：将拉力测试工装的15N砝码吊装在工步2、3、4部件上测试。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 硅化Ⅱ工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  | PP-IDI-1-12（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硅化Ⅱ生产操作及自检记录 | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A003.017.02.002.5001; 外套; /; 9180稀释剂/二甲硅油. |
|  | 设备编码 |  |  |  |  |  | 硅油喷雾阀系统：B09026 电子天平：C01209 |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 |  |  |  |  |  |
|  | 操作日期 | 硅油压力kPa |  |  |  | 硅油量刻度 |  |  |  | 硅化时间ms |  |  |  | 生产数量/pcs |  | 自检合格数量/pcs |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  | 操作人 |  |  | 复核人 |  |
|  |  | 参数 |  |  | 实际 | 参数 |  | 实际 | 参数 |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 8-9 |  |  |  | 55±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 8-9 |  |  |  | 55±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 8-9 |  |  |  | 55±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  |  | 8-9 |  |  |  | 55±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产自检 | 合格标准：外套的硅量在0.004-0.014g之间即为合格。 检验方法：用电子天平分别测量5个外套重量1，然后进行喷涂硅油，再用电子天平分别测量5个外套重量2，重量2减去重量1，得出5个外套分别的硅油量，确认硅油量是否在标准范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |
|  | 物料 |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 硅化Ⅲ工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-13（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |
|  |  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硅化Ⅲ生产操作及自检记录 |  | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A001.02.019.301; 活塞环（胶塞环）; /; 9180稀释剂/291免溶剂硅油. |
|  |  | 操作日期 |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  | 合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |
|  |  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装Ⅲ工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-14（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |
|  |  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装Ⅲ生产操作及自检记录 |  | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A003.017.02.002.8001; 活塞; /; 环氧树脂/固化剂/增韧剂. A001.02.019.301; 活塞环（胶塞环）. |
|  |  | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气动冲床：C01034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作日期 |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  | 自检合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产自检 |  |  |  |  |  |  |  | 合格标准：按压按钮顺畅无卡阻。 检验方法：将压力泵从架子上取下按压按钮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |
|  |  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-15（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测生产操作及自检记录 | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力泵负压检测机：B09032 压力泵负压检测机：C01160 高压机小气压检测：G01143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作日期 |  | 生产自检 |  |  |  |  |  | - 合格标准： - 对气密性检测合格的产品进行外观检测，目测压力泵内无异物，仔细检测压力泵整体外观是否有黑点、杂质、花纹、划痕等外观缺陷。 - 检验方法： - 负压检测：将粘接完成的压力泵接上测漏仪，抽负压-80±5kpa，负压仪如显示泄漏为不合格； - 低压检测：将负压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通过旋转接头接上8atm气源，打开气源，观察压力表指针，应可以匀速指示到测试压力值，不应有升压缓慢或直接从低压跳到8atm现象；撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。否则表示产品不合格； - 高压检测：将低压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通过旋转接头接上与订单规格对应的规格（20atm、30atm、40atm）气源，打开气源，观察压力表应能匀速上升到指定压力，到达最大压力后10s内压力表指针应无跳压、降压的现象，撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。否则表示产品不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  |  |  |  |  | 自检合格数量/pcs |  | 不合格数量/pcs |  |  |  |  |  |  | 操作人 |  | 复核人 |  |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | 物料 |  |  |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单包装工序生产记录 ☑关键/特殊工序 □非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产依据 |  |  |  |  |  |  |  | PP-IDI-1-16（A / 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 |  | 检查要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单包装生产操作及自检记录 |  | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A006.011.2003; 三通旋塞-Ⅰ （高压旋塞阀OFF）. A002.07.003.000025; 顶头袋. A002.06.003.110001; 吸塑盒. A006.046.1001; 面纸（2FS）（空白）. |
|  |  | 操作日期 |  | 设备编码 |  |  |  |  |  |  |  | 是否在计量效期内 |  |  |  | 热合温度℃ |  |  |  | 热合时间s |  |  |  |  |  |  |  | 热合压力MPa |  |  |  |  |  | 生产数量/pcs |  | 自检合格数量/pcs |  |  |  |  |  | 不合格数量/pcs |  |  | 操作人 |  |  |  |  |  | 复核人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数 |  |  | 实际 | 参数 |  |  |  | 实际 |  |  |  | 参数 |  |  |  | 实际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 封口热合机：□A05199 封口热合机：A05203 热合机：□A05048 自动热合机：A03274 |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 |  |  | 135±10 150±5 107±10 |  |  |  | 1.8±0.5 5±1 4.5±1 |  |  |  |  |  |  |  | - 0.5-0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产自检 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格标准： 1、外观：以产品包装无明显污物、脏点、变色和破漏等缺陷为接收标准；吸塑盒各部位平整，热合面无褶皱现象； 2、配置齐全：单包装内的产品应按照生产计划要求齐全配置。 检验方法： 1、外观：在正常的光线和距离下，用裸视或矫正视力或放大镜观察。 2、配置齐全：在正常的光线和距离下，用裸视或矫正视力或放大镜观察。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 |  | 项目 |  |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |  |  |  |  | 操作人/日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料 |  |  |  |  |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 清洁卫生 |  |  |  |  |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中包装工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产批号 |  |  |  |  | 产品规格 |  | 生产依据 |  | PP-IDI-1-17（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  | 结果 |  | 操作人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中包装生产操作及自检记录 | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A002.02.001.113008; 中盒（内贸INT）; A002.11.001.000010; 合格证（内贸INT）. A002.10.001.113008; 说明书（内贸INT）; A002.09.001.113017; 小标签（内贸INT）. |
|  | 操作日期 |  | 生产自检 | 合格标准： 1、外观：包装内产品数量正确、无缺件；包装应清洁无异物、无破损，封口处应平齐；印刷颜色、字体与受控技术图纸或文件一致：小包装标签头端方向与中盒的标签方向应朝向使用开启端。 2、标签、说明书、合格证：产品说明书、标签、合格证内容应清晰、无误、齐全。 3、包装标识：产品名称、型号规格与市场订单要求一致，生产批号、灭菌批号等标识应清楚、正确、内外相符。 - 检验方法： 目测。 |  |  |  | 生产数量/pcs |  | 自检合格数量/pcs | 不合格数量/pcs |  | 操作人 |  | 复核人 |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  | 要求 |  |  |  | 结果 |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |
|  | 物料 |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 大包装工序生产记录 □关键/特殊工序 ☑非关键/特殊工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产批号 |  |  |  |  | 产品规格 |  | 生产依据 |  | PP-IDI-1-18（ / ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产前检查记录 | 检查要求 |  |  |  |  |  | 结果 |  | 操作人/日期 |  |  | 复核人/日期 |  |  |  |
|  | - 工作场所无上批遗留的产品、文件或与本批产品生产无关的物料、工具； - 墙面、地面、天花板、灯具等环境清洁应符合《INT/PD/6.4工作环境控制程序》。 具体清场标准及内容依据《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》执行。 |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：检查结果符合要求后进行以下生产操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大包装生产操作及自检记录 | 物料编码; 物料名称; 批号; 物料编码; 物料名称; 批号. A002.01.001.113009; 外箱（内贸INT）; A002.11.001.000008; 灭菌指示卡. A001.03.009.6002; 珍珠棉. |
|  | 操作日期 |  | 生产自检 | 合格标准： 1、外观：包装内产品数量正确、无缺件；包装应清洁无异物、无破损，封口处应平齐；印刷颜色、字体与受控技术图纸或文件一致；小包装标签头端方向与中盒的标签方向应朝向使用开启端。 2、标签、说明书、合格证：产品说明书、标签、合格证内容应清晰、无误、齐全。 3、包装标识：产品名称、型号规格与市场订单要求一致，生产批号、灭菌批号等标识应清楚、正确、内外相符。 检验方法： 目测。 |  |  |  | 生产数量/pcs |  | 自检合格数量/pcs | 不合格数量/pcs |  | 操作人 |  | 复核人 |
|  | 生产批量汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产后清场记录 | 项目 |  | 要求 |  |  |  | 结果 |  |  | 操作人/日期 |  |  |  | 复核人/日期 |  |
|  | 物料 |  | - 所有的物料转移到指定的区域存放并标识。 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清洁卫生 |  | 按《INT/GL/7.5.8-03清场管理制度》、《INT/PD/6.4工作环境控制程序》规程执行清洁设备、工器具及环境。 |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |