| 修订历史 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 变更编号 | 修订内容 | 修订日期 | 生效日期 | 修订人 |
| F/0 | / | - 由《一次性使用球囊扩张压力泵》文件编号：GJ-02，版本号：E，和《椎体扩张压力泵》文件编号：GJ-31，版本号：A合并换版而来； - 增加备注：针对产品外观有特殊要求的客户（上海凯利泰、日本等）请使用灯检检验外观。 | / | 2020.08.24 | / |
| F/1 | / | 增加：印刷前外套破坏性检测项目 | / | 2020.11.23 | / |
| F/2 | / | - 增加清洗工序； - 纠正光固中错误的外观描述。 | / | 2020.12.02 | / |
| F/3 | / | 结合现场操作，将清洗步骤的抽样方案，由 “ GB/T 2828.1，I，AQL=0.4”，改为 “ GB/T 2828.1，S-3，AQL=1.0”。 | / | 2020.12.21 | / |
| F/4 | / | - 根据工艺文件（文件编号：PP-ID，版本G/0）变更内容进行文件修订： - 组装推杆及压芯杆修改为组装推杆五组件； - 光固1、光固2、光固3因光固参数一致，进行合并：光固套筒四组件； - 气密性：删除负压检测； - 修订抽样量：将气密性抽样量“全检”修订为首件：5件，GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4。 - 细化外观、牢固度等检验方法的描述。 | / | 2021.09.06 | / |
| F/5 | / | - 根据工艺文件（文件编号：PP-ID，版本G/1）变更内容进行文件修订： - 统一检测项目名称 - 公司名称变更 - 规范文件编号 | / | 2024.08.30 | / |
| F/6 | / | 增加扭力值检测。 | / | 2025.01.20 | / |
| F/7 | / | 组装Ⅰ无跳压检验方法增加“打压5次”。 | / | 2025.03.17 | / |
| G/0 | 20250912002 | 启用“PQC-001 Template A/0”新版“过程检验规程”模版。 | 2025.09.25 | 2025.09.30 | 顾怡 |

- 目的

- 制定（椎体）球囊扩张压力泵组装过程检验项目、接受标准、检验方法和抽样规则，通过检验控制产品质量，确保其符合产品的质量要求。

- 适用范围

- 本规程适用于（椎体）球囊扩张压力泵组装的过程检验。

- 术语及定义

无。

- 职责

  - QA负责编制和维护本文件；

  - PQC负责按照本文件的要求进行检验。

- 程序

  - 检验内容

| - 序号 | - 检验项目 |  |  | - 接受标准 | - 检验方法 | - 检验器具及设备 | - 抽样方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 清洗/精洗 | 外观 |  | 弹簧、胶塞、套筒、手柄、齿条、芯杆、螺盖清洗干燥后表面及内部应无液珠；表面应清洁，无黑点、无异物等。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  | 清洁 | 外观 |  | 压力表等清洁后应清洁、无异物、浮尘。 | 用清洁、无尘布，蘸取75%酒精擦拭产品表面。正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | - 目测 | GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  | - 组装I | 外观 |  | - 表面应清洁、无黑点、异物，无划伤、无注塑缺陷； - 硅化后齿条、螺盖表面应无成滴的多余硅油； - 组装后芯杆应无多余毛屑。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 撤压 |  | 将压力打至25atm，放到撤压机（气压：2atm，缸径20MM）上应能顺利撤压 | 将待检推杆与专用套筒(吸入10ML检测用纯化水)组装，将压力打至25atm，放到撤压机（气压：2atm，缸径20MM）上，观察能否顺利撤压。 | 撤压机 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 无跳压 |  | 30atm的压力泵压力打至30atm应无跳压现象； 40atm的压力泵则压力打至40 atm无跳压现象。 | 将推杆装到检测专用的泵筒(吸入10 ml和20 ml水)上，将压力打至30 atm应无跳压现象，加压泄压各5次；40atm的压力泵则将推杆装到检测专用的泵筒(吸入10 ml和20 ml水)，压力打至40 atm无跳压现象，加压泄压各5次。 | / | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=1.0 |
|  | - 光固I | 光固旋转接头 | 外观 | 延长管和旋转接头：光固位置应整洁均匀圆滑美观；胶水未污染其它地方 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 牢固度 | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 光固压力表 | 外观 | 外套与压力表：光固位置应整洁均匀圆滑美观；胶水未污染其它地方。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 牢固度 | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  |  | 扭力值 | 压力表固化后扭力值＞5N·m。 | 使用5N·m扭力扳手对连接处进行测试，无松动情况判定合格。 | 扭力扳手 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 光固延长管 | 外观 | 延长管与外套：光固位置应整洁均匀圆滑美观；胶水未污染其它地方。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  |  | 牢固度 | 连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-，AQL=1.0 |
|  | 组装II硅化I | 外观 |  | 组装后产品表面应无黑点、杂质、花纹、划痕等外观缺陷； 产品内腔无异物、毛丝等活动异物； 配件组装后无挤压形成的多余料丝等现象； 胶塞表面应无成滴的硅油汇聚。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=1.0 |
|  | - 检测 | 高压检测 |  | 将整体组装产品装到气密性检测工装上，通过长脚接头接上30atm（30atm压力泵）/38atm（40atm压力泵）气源，打开气源，观察压力表应能匀速上升到指定压力，到达最大压力后10s内压力表指针应无跳压、降压的现象，撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。 | 将组装产品装到气密性检测工装上进行检测。 | 气密性检测工装 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  |  | 低压检测 |  | 将高压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上，通过长脚接头接上8atm气源，打开气源，观察压力表指针，应可以匀速指示到测试压力值，不应有升压缓慢或直接从低压跳到8atm现象；撤掉气源后，压力表应可以迅速回零。 | 将高压检测合格的压力泵装到气密性检测工装上进行检测。 | 气密性检测工装 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
|  | - 光固II | 外观 |  | 光固位置应整洁均匀圆滑美观； 胶水没有污染到其它地方； 压力泵整体外观应无黑点、杂质、花纹、划痕等外观缺陷；不应有多余胶水外露。 | 正常或矫正视力，在300~700lx的照度下，离眼30~40cm处，观察约5~10s。 | 目测 | 首件：13件 GB/T 2828.1，I，AQL=0.4 |
|  |  | 牢固度 |  | 对连接处施加15N的静态轴向拉力保持15s，应不脱落。 | 用15N的砝码悬挂，停留15s。 | 15N砝码 | 首件：5件 GB/T 2828.1，S-3，AQL=0.4 |
| 备注： - 设备初次开机、模具更换、参数调整、模具维修等均需要按照抽样规则进行首件检验； - 首检如果发现不合格，及时向部门主管反映问题，待问题得到纠正，生产稳定后，重新进行首检，检验全部合格后，才可转入正常生产； - 如果样本量等于或超过批量，则进行100%检验； - 过程巡检应每班记录两次，上午和下午各一次，巡检过程中若发现产品不合格，应及时向部门主管反映不合格问题，并对之前生产的产品进行隔离，问题纠正之后，进行双倍检验，确认无异之后，转入正常抽样。然后对之前生产的产品组织不合格评审，根据评审结果对该批次产品进行处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

  - 判定规则

检验中，每一个检验项目均应合格。若出现不合格，则进行不合格品评审并按照不合格评审结果处理；尺寸首检不合格，待调整后生产稳定需再次进行首检，直到首检合格后方可进入正常生产，首检不合格的产品按照不合格品处理。

- 相关文件

| 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| NA | NA |

- 相关记录

| 记录编号 | 记录名称 |
| --- | --- |
| RE-PQC-ID-001-01 | （椎体）球囊扩张压力泵组装过程检验记录表 |

- 附件

无。