| 版本 | 修订说明 | 实施日期 |
| --- | --- | --- |
| A/0 | 新建文件 | 2019.04.02 |
| A/1 | - 更新公司LOGO，由KDL-INT改为INT； - 增加对于配备衬板的初包装产品的外观要求。 | 2020.11.04 |
| A/2 | 更新检验项目第2项：密封强度，增加美联的检验要求。 | 2021.4.6 |
| A/3 | 根据YY∕T 0681.4-2021 无菌医疗器械包装试验方法 第4部分：染色液穿透法测定透气包装的最新要求，变更密封泄漏的检测方法和标准。 | 2021.07.08 |
| A/4 | - 1.对异物描述详细化：包装内应无碎屑、毛发、黑点等异物； - 2.更新外观检测项目的接受标准：包装内产品应完整，无破损，划痕，变形等缺陷； | 2022.11.17 |
| A/5 | 1.细化美联产品密封强度检验方法 | 2023.03.08 |
| A/6 | - 公司名称变更；2.公司LOGO变更；3.删除美联产品密封强度的检验方法；新增百瑞吉产品密封强度的检验方法 | 2024.11.04 |
| A/7 | 增加6不合格包装图片 | 2025.04.10 |

修订状况

1 目的

制定初包装过程检验规程检验项目、检验方法、接收准则等要求，控制过程质量。

2适应范围

适应于初包装过程检验。

3 检验规则

| 序号 | 检验项目 | 接受标准 | 检验方法 | 检具 | 检验规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - 包装封口应平整连续，无未封口区，过分封口（融化、变脆），封口狭窄（封口区域宽度不一）、无贯穿封口区域的通道、褶皱等； - 包装表面应平滑，无开裂、划痕、穿孔、裂缝、变形及任何引起无菌屏障失效的表面缺陷； - 包装内应无碎屑、毛发、黑点等异物； - 印刷内容清晰、完整、无误，应满足图纸要求； - 包装内的产品应按生产计划要求配置齐全，不得缺件或少件，装入方向应符合工艺文件要求。 - 包装内产品应洁净完整，无破损、划痕、变形等缺陷； - 剥离特性: 撕开封口时，不得有撕破或者纸屑附在膜上；热合线应呈均匀白色状且不得有通道或缝隙存在； - 对于配备衬板的初包装产品：消毒后的衬板应表面光滑，无黑点异物；产品卡入衬板对应切口，产品整体笔直卡在衬板上，不得弯曲变形。 - 标签应完整，无破损，无污染，无翘边；印刷内容应符合图纸要求，字迹清晰，无重影、缺失等；图纸上有条码信息内容的用扫码机扫码与图纸内容完全一致。 | 在正常视力或矫正视力在光线充足的情况下，距离产品30-40cm观察。 | 目测 | 首件：20件 巡检：GB/T 2828.1，一般水平I，AQL=0.25。 |
| 2 | 密封强度 | 密封强度≧1.2N/15mm | 将样品裁成宽度为15±1mm，轻轻用1.2N砝码悬吊于样品条一端，用手轻轻拉起另一端，观察30s，封口处应不剥离脱落。 | 目测、砝码 | 首件：5件。 |
|  |  | 特卫强袋密封强度≥1.5N/15mm （百瑞吉产品要求） | 将样品裁成宽度为15±1mm，轻轻用1.5N砝码悬吊于样品条一端，用手轻轻拉起另一端，观察30s，封口处应不剥离脱落。 |  |  |
| 3 | 密封泄漏 | 各封口边接触染料，每边接触时长5S，应无任何泄漏现象。 | 用注射器向包装内注入足够的染色液（0.5%TritonX-100、0.05%Toluidine（甲苯胺蓝）、99.45%纯化水），使能覆盖包装的最长边，深约5mm，旋转包装，对于四面封口的包装每个边最多接触5S，总时间小于或等于20S。在这一时间段内，通过包装的透明面，目力检验密封区有无染料穿透，形成泄漏通道。 | 带针注射器 | 首件：5件。 |
| 备注： - 生产人员自检，检验人员随机抽检，抽检规则与数量应符合表中抽样规则； - 设备初次开机、模具更换、参数调整、模具维修等均需要按照抽样规则进行首件检验； - 首检如果发现不合格，及时向部门主管反映问题，待问题得到纠正，生产稳定后，重新进行首检，检验全部合格后，才可转入正常生产； - 如果样本量等于或超过批量，则进行100%检验； - 过程巡检应每班记录两次，上午和下午各一次，巡检过程中若发现产品不合格，应及时向部门主管反映不合格问题，并对之前生产的产品进行隔离，问题纠正之后，进行双倍检验，确认无异之后，转入正常抽样。然后对之前生产的产品组织不合格评审，根据评审结果对该批次产品进行处理； - 若客户指定检验方法和抽样规则，应按客户检验要求开展检验。 |  |  |  |  |  |

4 判定规则

检验中，每一个检验项目均应合格。若出现不合格，则进行不合格品评审并按照不合格评审结果处理；尺寸首检不合格，待调整后生产稳定需再次进行首检，直到首检合格后方可进入正常生产，首检不合格的产品按照不合格品处理。

5 附件

无。

6 不合格包装图片