| 修订历史 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 变更编号 | 修订内容 | 修订日期 | 生效日期 | 修订人 |
| A/0 | / | 新建文件。 | 2024.07.01 | 2024.07.01 | / |
| A/1 | / | 完善密封强度过程中的检验方法。 | 2024.11.20 | 2024.11.20 | / |
| B/0 | / | - 换版变更；完善密封强度的检验器具。 | 2026.06.11 | 2026.06.11 | 袁宏伟 |
| B/1 | / | - 检验项目中补充说明检验物料“（吸塑盒、面纸、顶头袋）”。 | 2026.08.06 | 2026.08.10 | 顾怡 |

- 目的

- 制定美联初包装过程检验项目、接受标准、检验方法和抽样规则，通过检验控制产品质量，确保其符合产品的质量要求。

- 适用范围

- 本规程适用于美联初包装（吸塑盒、面纸、顶头袋）的过程检验。

- 术语及定义

无。

- 职责

  - QA负责编制和维护本文件；

  - PQC负责按照本文件的要求进行检验。

- 程序

  - 检验内容

| - 序号 | - 检验项目 | - 接受标准 | - 检验方法 | - 检验器具及设备 | - 抽样方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 （吸塑盒、面纸、顶头袋） | - 包装封口应平整连续，无未封口区，过分封口（融化、变脆），封口狭窄（封口区域宽度不一）、无贯穿封口区域的通道、褶皱等； - 包装表面应平滑，无开裂、划痕、穿孔、裂缝、变形及任何引起无菌屏障失效的表面缺陷； - 包装内应无碎屑、毛发、黑点等异物； - 印刷内容清晰、完整、无误，应满足图纸要求； - 包装内的产品应按生产计划要求配置齐全，不得缺件或少件，装入方向应符合工艺文件要求。 - 包装内产品应洁净完整，无破损、划痕、变形等缺陷； - 剥离特性: 撕开封口时，不得有撕破或者纸屑附在膜上；热合线应呈均匀白色状且不得有通道或缝隙存在； - 对于配备衬板的初包装产品：消毒后的衬板应表面光滑，无黑点异物；产品卡入衬板对应切口，产品整体笔直卡在衬板上，不得弯曲变形； - 标签应完整，无破损，无污染，无翘边；印刷内容应符合图纸要求，字迹清晰，无重影、缺失等；图纸上有条码信息内容的用扫码机扫码与图纸内容完全一致。 | 在正常视力或矫正视力在光线充足的情况下，距离产品30-40cm观察。 | 目测 | 首件：20件 巡检：GB/T 2828.1，一般水平I，AQL=0.25。 |
| 2 | 密封强度 （吸塑盒、面纸） | 7.87N/15mm≧密封强度≧1.31N/15mm。 | 首检检测方法： 根据EN868-5：2018附录D和ASTM F88/F88M-2015规定的方法制样和检测。制样方法：垂直于热封线方向，在每个样品的各个边上的热封线中间分别裁取15±5%mm的样品。样品用一个夹具夹持复合膜的自由端，用拉力计夹持纸的自由端，为了获得有对比性的数据采用手持样品尾端的，尾部悬空以 200mm/min 的速率将热封界面剥离，生成剥离力曲线，记录最大值。 | 万能材料试验机、裁刀（LS-11-L-100） | 首件：5件， |
|  |  | 1.5N/15mm不脱落； 7.5N/15mm脱落。 | 巡检检测方法： - 将样品裁成宽度为15±5% mm， - 轻轻用砝码（从轻到重）悬吊于样品条一端，用手轻轻拉起另一端，观察30s，封口处应剥离脱落情况。 | 目测、砝码、秒表（LS-11-H-11） | GB/T 2828.1，S-2 AQL=2.5。 |
| 3 | 密封泄漏 （吸塑盒、面纸、顶头袋） | 各封口边接触染料，每边接触时长5S，应无任何泄漏现象。 | 用注射器向包装内注入足够的染色液（0.5%TritonX-100、0.05%Toluidine（甲苯胺蓝）、99.45%纯化水），使能覆盖包装的最长边，深约5mm，旋转包装，对于四面封口的包装每个边最多接触5S，总时间小于或等于20S。在这一时间段内，通过包装的透明面，目力检验密封区有无染料穿透，形成泄漏通道。 | 带针注射器、秒表（LS-11-H-11） | 首件：5件，巡检：GB/T 2828.1，S-2 AQL=2.5。 |
| 备注： - 设备初次开机、模具更换、参数调整、模具维修等均需要按照抽样规则进行首件检验； - 首检如果发现不合格，及时向部门主管反映问题，待问题得到纠正，生产稳定后，重新进行首检，检验全部合格后，才可转入正常生产； - 如果样本量等于或超过批量，则进行100%检验； - 过程巡检应每班记录两次，上午和下午各一次，巡检过程中若发现产品不合格，应及时向部门主管反映不合格问题，并对之前生产的产品进行隔离，问题纠正之后，进行双倍检验，确认无异之后，转入正常抽样。然后对之前生产的产品组织不合格评审，根据评审结果对该批次产品进行处理； - 若客户指定检验方法和抽样规则，则按客户检验要求开展检验。 |  |  |  |  |  |

  - 判定规则

检验中，每一个检验项目均应合格。若出现不合格，则进行不合格品评审并按照不合格评审结果处理；尺寸首检不合格，待调整后生产稳定需再次进行首检，直到首检合格后方可进入正常生产，首检不合格的产品按照不合格品处理。

- 相关文件

| 文件编号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| NA | NA |

- 相关记录

| 记录编号 | 记录名称 |
| --- | --- |
| RE-PQC-MECR-001-01 | 美联初包装过程检验记录 |

- 附件

无。